-7-

Рис. 2.

Схема электрическая принципиальная.

A1-регулятор температуры ПТ200-02, ХА(К); ВК1-преобразователь термоэлектрический ТХА 9419; ЕК1-термоблок КТО 6/10; С1-конденсатор К73-17, 0.47мкФ, 630В; FU1-предохранитель плавкий 16А; КМ1-пускатель магнитный ПМ12-010100; SA1-выключатель клавишный с подсветкой; SQ1-микровыключатель МП 2102С.02У3; VS1-симистор ТС-122-25-7; ХР–вилка с контактом заземления, 10 А; X1-блок зажимов БЗ261.5У3, 10А, 630В; X2-разъём IDC-10-F; Х3…Х8-клемма ножевая; Х9, Х10-зажим ЗН24-16п 63; Х11-разъем KF2EDG-03P-5.0; Х12-блок зажимов термопреобразователя.

.

### ЭЛЕКТРОПЕЧЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ

КАМЕРНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ

СНОЛ 6/10

(СНОЛ 1,8. 2,7. 1.3/10)

ПАСПОРТ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ И РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ЭТУ 10.00.00.00-01 ПС

2023г.

1. Назначение изделия.

1.1. Печь электрическая муфельная СНОЛ 6/10 (СНОЛ 1,8. 2,7. 1,3/10) предназначена для термообработки изделий, не выделяющих агрессивных компонентов, в воздушной среде до температуры 1050 0С.

1.2. Расшифровка условного обозначения типа электропечи:

## С       Н         О        Л         6    /    10

Номинальная температура в 0С х 10-2

Объём рабочего пространства в дм3

Особенность конструкции - лабораторная

Характер среды - воздушная

Основной конструктивный признак - камерная

Вид нагрева - сопротивлением

1.2.1. В случае обозначения электропечи СНОЛ 1,8. 2,7. 1,3/10

1,8 - ширина рабочего пространства в дм;

2,7 - длина рабочего пространства в дм;

1,3 - высота рабочего пространства в дм.

2. Техническая характеристика.

Максимальная температура, 0С.................................................…….........................1050

Номинальная температура, 0С.........................................……...................................1000

Номинальная мощность, кВт.....................................................................……............2,2

Напряжение питающей сети, В ..................................................................……..........220

Число фаз.........................................................................................................……...........1

Частота, Гц ...............................................................................................……................50

Среда в рабочем пространстве.............................................................……...........воздух

Размеры нагревательной камеры, мм

ширина.....................................................................................….....................180

длина.............................................................................................….................270

высота.................................................................................................…...........130

Габаритные размеры, мм

ширина...................................................................................................…........450

длина...........................................................................................................…....600

высота...........................................................................................................…..545

Масса, кг, не более .......................................................................……….................…..40

-6-

Рис. 1.

1. Корпус. 2. Керамический муфель. 3. Дверца. 4. Керамическая подставка. 
5. Регулятор температуры. 6. Выключатель с подсветкой. 7. Термопреобразователь. 8. Зажим защитного заземления.

Предупреждающие символы:

#### Вид символа Смысловое значение

Зажим защитного заземления.

Осторожно! Опасность

поражения электрическим током.

Включено (питание).

Выключено (питание).

Внимание! (См. сопроводительные документы)

-5-

10.3. При очистке электропечи от загрязнения внешние поверхности протереть мыльным или содовым раствором, а затем еще раз чистой водой, после чего вытереть насухо. Не допускается попадания воды на элементы электрического питания и регулирования. Работы по очистке электропечи от загрязнения производить только при полном отключении питания.

10.4. Рекомендуется не реже одного раза в полугодие проводить профилактический осмотр печи, электропроводки и электроаппаратуры с целью обеспечения правил пожаро- и  электробезопасности.

11. Правила транспортирования.

11.1. Электропечь необходимо транспортировать только в закрытом транспорте при температуре от -50 0С до +50 0С.

11.2. Транспортирование печи разрешается любым видом транспорта, кроме морского.

12. Правила хранения.

12.1. Хранение электропечи должно производиться в сухом, отапливаемом и вентилируемом помещении с температурой воздуха от +5 0С до +40 0С, при относительной влажности окружающего воздуха – не более 80% при температуре +25 0С.

12.2. Воздух в помещении не должен содержать агрессивных примесей, вызывающих коррозию.

13. Гарантийные обязательства.

13.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие электропечи технической характеристике при соблюдении потребителем правил хранения, транспортирования и указаний по монтажу и эксплуатации.

13.2. Срок гарантии - 1 год со дня отгрузки изготовителем при односменной работе электропечи.

13.3. Гарантийное и сервисное обслуживание обеспечивается изготовителем по адресу:

14. Свидетельство о приёмке.

Печь электрическая муфельная СНОЛ 6/10, заводской номер............................, соответствует технической документации и признана годной к эксплуатации.

Дата изготовления:  ...................................    Штамп ….................................................

-2-

3. Комплект поставки.

3.1. Электропечь СНОЛ 6/10 в сборе, шт............................................…......….…..........1

3.2. Керамическая подставка, шт................................................................……...….......1

3.3. Эксплуатационная документация:

паспорт на электропечь, экз............................................................…...................1

паспорт на регулятор температуры, экз.....................................……...................1

паспорт на термопреобразователь, экз…...................................……...................1

4. Устройство и принцип работы.

4.1. Электропечь (рис. 1) состоит из металлического корпуса 1, в верхней части которого расположена нагревательная камера, в нижней части - блок управления. 
В блоке смонтирована пусковая и регулирующая аппаратура.

4.2. Рабочее пространство электропечи образовано керамическим муфелем 2 с вмонтированными в него спиральными нагревателями из железохромалюминиевой проволоки. Нагреватели расположены на боковых стенках и своде печи и полностью заделаны в керамические панели.

4.3. Футеровка печи включает в себя два слоя, огнеупорный и теплоизоляционный, из современных лёгких волокнистых материалов. Электропечь загружается через проем, закрываемый дверцей 3. Садка устанавливается на керамическую подставку 4.
4.4. На лицевой панели размещены регулятор температуры 5 и выключатель клавишный с подсветкой 6. В нагревательной камере на задней стенке расположен термопреобразователь 7.

4.5. В электрической схеме печи (рис. 2.) предусмотрен предохранитель для защиты силовых цепей от короткого замыкания, симисторный контактор и магнитный пускатель в качестве исполнительного устройства, регулятор температуры для проведения технологического режима нагрева.

5. Указания мер безопасности.

5.1. Электропечь необходимо эксплуатировать в соответствии с требованиями «Правил эксплуатации электроустановок потребителей» и «Межотраслевых правил по охране труда (правил безопасности) при эксплуатации электроустановок».

5.2. Запрещается эксплуатировать электропечь со снятым кожухом.

5.3. Запрещается эксплуатировать электропечь при ненадёжном заземлении.

5.4. При нарушении нормальной работы электропечи необходимо отключить ее от электросети и принять меры к устранению неисправностей. Ремонтные работы производить только при снятом напряжении.

5.5. Во избежание ожогов при загрузке и выгрузке необходимо пользоваться защитными рукавицами.

5.6. В случае использования электропечи для работы с опасными материалами пользователь сам разрабатывает дополнительные меры безопасности и отвечает за их правильность и достаточность, в том числе обеспечивает проведение соответствующей стерилизации материалов и оборудования, если в этом есть необходимость. Средства стерилизации не должны повреждать составные части электропечи.

-3-

5.7. Предприятие-изготовитель не несет ответственности за безопасную работу электропечи в случае нарушения обслуживающим персоналом правил технической эксплуатации и техники безопасности, изложенных в данной инструкции.

6. Размещение и монтаж электропечи.

6.1. Электропечь установить горизонтально на рабочее место, не подвергаемое толчкам и вибрациям и не имеющее легковоспламеняющихся поверхностей. Вблизи электропечи не должно быть пожароопасных предметов и материалов.

6.2. Подсоединить заземляющий провод от общего контура заземления к зажиму защитного заземления 8 (рис.1) на задней стороне опоры электропечи.

6.3. Включить вилку шнура питания в розетку с заземляющим контактом.

6.4. Для подключения к питающей сети рекомендуется использовать провод или кабель с сечением медных токопроводящих жил не менее 1,5 мм2.

6.5. При необходимости установки дополнительного (контрольного) термопреобразователя просверлить футеровку задней стенки по месту отверстия в кожухе слева от рабочего термопреобразователя.

7. Подготовка электропечи к работе.

7.1. Перед началом эксплуатации, а также после длительного перерыва в работе необходимо произвести сушку футеровки в следующем порядке:

- включить печь, нагреть до 200 0С и выдержать при этой температуре 2 часа;

- поднять температуру до 500 0С и выдержать при этой температуре 2 часа;

- нагреть печь до 800 0С и выдержать при этой температуре 1час.

7.2. До окончания всех работ по просушке электропечь не может быть признана удовлетворяющей всем требованиям безопасности.

8. Порядок работы.

8.1. Открыть дверцу электропечи.

8.2. Установить садку на керамическую подставку.

8.3. Закрыть дверцу электропечи.

8.4. Включить выключатель SA1, при этом на цифровом индикаторе регулятора температуры через несколько секунд высветится значение текущей температуры в камере электропечи.

8.5. Произвести настройку параметров регулятора температуры (коэффициента пропорциональности "p", постоянных времени интегрирования "h" и дифференцирования "d") и ввести программу нагрева, руководствуясь инструкцией по эксплуатации регулятора.

Примечание. Ориентировочные значения параметров: p=40, d=10, h=70. Идеальные значения параметров зависят от температуры и теплофизических свойств садки  и в каждом конкретном случае должны подбираться индивидуально.

8.6. Включить нагрев, нажав кнопку "П/С", при этом загорается светодиод "П/С".

Примечание. Включение нагрева возможно только по окончании теста самодиагностики, т.е. примерно через десять секунд после включения прибора.

8.7. Отключение нагрева производится кнопкой "П/С", при этом светодиод "П/С" гаснет.

-4-

8.8. Регулятор температуры имеет встроенную систему защиты и диагностики неисправностей. Во всех случаях срабатывания защиты на цифровом дисплее регулятора

индицируется соответствующее показание, при этом питание нагревателей отключается.

8.9. При открывании дверцы во время работы электропечи выключатель SQ1 отключает питание нагревателей.

9. Характерные неисправности и методы их устранения.

| ## Неисправность | # Вероятная причина | # Методы устранения |
| --- | --- | --- |
| 1.При включении выключателя электропечь не работает. | Нет электропитания. Перегорел предохранитель FU1. | Проверить электропитание. Заменить перегоревший предохранитель. |
| 2. При включении электропечь не разогревается, или время разогрева превышает установленную норму. | Не замкнут конечный выключатель дверцы. Неисправен симистор. Вышел из строя нагреватель. | Отрегулировать прижим конечного выключателя. Заменить симистор. Заменить неисправный нагреватель. |
| 3. Не выдерживается точность автоматического регулирования. | Неправильно заданы параметры регулятора. | Уточнить значения параметров в соответствии с методикой, указанной в паспорте регулятора. |
| 4. Отключение нагрева, на регуляторе показания вида ЕЕЕN, где N-цифра от 1 до 5. | Срабатывание системы защиты регулятора. (См. табл. 2, п.6. инструкции по эксплуатации регулятора температуры). | Отключить печь. Устранить причину срабатывания защиты. Включить печь. |

10. Особенности эксплуатации.

10.1. Электропечь разрешается эксплуатировать в лабораторных, капитальных и других подобного типа помещениях при следующих условиях:

- высота над уровнем моря не более 1000 м;

- температура окружающей среды от +5 до +35 0С;

- относительная влажность воздуха не более 80% при +25 0С

- окружающая среда - невзрывоопасная, не содержащая значительного количества токопроводящей пыли, водяных паров, агрессивных газов в концентрациях, вредно действующих на комплектующее оборудование, материалы и изоляцию электропечи.

10.2. Электропечь не должна подвергаться резким толчкам, ударам и тряске.